附录1.4 关键元器件相关资料要求

1．关键元器件的种类

通常情况下，关键元器件包括：

—网电源部分元器件；

（例如：电线组件，器具输入插座，熔断器，电源开关，网电源部分内部电线/电缆，电源滤波器、电源变压器、电源适配器、开关电源、电动机、交流接触器和空气开关等）；

—跨接MOOP和MOPP绝缘的元器件；

（例如：变压器、互感器、DC-DC变换器、光电耦合器、继电器和Y电容等，对于已取得认证的开关电源和电源适配器，其内部的元器件通常不需要单独提供资料。）

—保护器件；

（例如：熔断器、热断路器和过流保护器等）；

—锂电池。

2．关键元器件需要准备的资料

—认证证书(certificate)或检测报告(test report)；

—规格书（datasheet）。

注意：

1）设备用于连接交流供电网的网电源插头应符合GB 9706.1-2020中8.11.3.1的要求，检测时需提供插头符合性证据，即认证证书或检测报告。对于与电源适配器固定在一起的插头，也需要符合上述要求。对于进口设备，应注意为设备更换符合上述要求的插头。

2）如果设备中使用的是可充电锂电池组（由单个或多个电芯与保护电路组成），应按GB 9706.1-2020中15.4.3.4的要求提供锂电池组的认证证书或检测报告，仅电芯的认证证书或检测报告通常不被接受。

3）对于起安全作用的正温度系数装置（PTC），应符合GB 9706.1-2020中15.4.2.1的相关要求（IEC 60730-1:2010）。

4）阴极射线管应符合GB 9706.1-2020中9.5.2的相关要求（GB 8898-2011或GB 27701）。

5）如果设备中变压器使用的绕组线不是漆包线，而是采用多层压制绝缘或螺旋绕制的绝缘，若适用GB 9706.1-2020中8.8.2条，则应符合该条的要求（附录L中试验）。对于已取得认证的开关电源和电源适配器，其内部变压器通常不需要单独提供资料。