## 软件检测要件清单
注意：请访问我院网站http://www.lmti.cn/获取本文档的最新版本
PART-A：独立软件技术要求检测
序号 | 名称 | 提供方式 | 备注
1 | 安装光盘或U盘 | 实物 | 在线交付的产品，提供交付地址及必要的授权信息
2 | 产品技术要求 | 纸质盖章及电子版
3 | 用户手册 | 电子版
4 | 运行环境 | 实物 | a)运行环境可由我院提供或企业自行提供 b)运行环境应与技术要求中规定的测试环境完全一致（包括必备软硬件） c)当运行环境由企业自行提供时，按照检验样品进行管理，送样检测需提前寄送 d)如需我院提供运行环境，请在合同中备注。
5 | 产品标签 | 电子版 | 符合6号令
6 | 运行环境模板.docx | 电子版 | 相应的硬件及软件的名称、型号规格、版本等信息截图提供（我院提供的运行环境可在检测中录入）
7 | 照片页模板.docx | 电子版 | 软件各子功能的截图（包括关于界面、技术要求中规定的每种类型“消息”各一张），按用户手册中的名称对图片进行命名（可以在检测与整改结束后再提供）
8 | 软件检测要件清单.xlsx（即本文档，填写所需的页面） | 电子版 | a)日志清单：列出与软件维护性、信息安全性相关的日志，格式相似的日志可以合并来写； b)消息清单：列举技术要求中规定的每种类型“消息”至少各1项； c)输入规则清单：列举所有需要用户输入的文本的规则； d)软件功能清单：列举用户手册和技术要求中的所有功能点，粒度在每一个工具、用户行为或按钮（及完成该工具/按钮功能所必须的连贯操作）包括正常功能及异常功能
9 | 委托合同 | 电子版 | 当软件具有多个运行环境或多个版本时，应当各自提供一份合同，并在备注中注明。例如：“本合同为Windows Server 2012服务器操作系统、iOS 12客户端操作系统的配置” 纸质按业务办要求提供，额外附加一份word版
10 | 协议符合性声明 | 电子版 | 包括DICOM符合性声明（请参考DICOM PS3.2- Conformance）、HL7符合性声明等。
PART-B：独立软件GB/T 25000.51检测
序号 | 名称 | 提供方式 | 备注
1 | 安装光盘或U盘 | 实物 | 同PART-A
2 | 产品说明 | 电子版 | （见GB/T 25000.51）
3 | 用户文档集 | 电子版 | （见GB/T 25000.51），可与PART-A中的用户手册相同
4 | 运行环境（可选） | 实物 | 同PART-A，应与产品说明和用户文档集中的规定一致
5 | 产品标签 | 电子版 | 同PART-A
6 | 运行环境模板.docx | 电子版 | 同PART-A
7 | 照片页模板.docx | 电子版 | 同PART-A
8 | 软件检测要件清单.xlsx（即本文档，填写所需的页面） | 电子版 | a)25000.51检查清单：参考备注内容进行自查； b)软件功能清单：列举产品说明和用户文档集中的所有功能点，粒度在每一个工具、用户行为或按钮（及完成该工具/按钮功能所必须的连贯操作）包括正常功能及异常功能
9 | 委托合同 | 电子版 | 检验依据：GB/T 25000.51-2016 检验项目：全部要求（不包括使用质量） 其余要求同PART-A。
10 | 协议符合性声明 | 电子版 | 同PART-A
PART-C：软件组件（医用电气设备内部软件）GB/T 25000.51检测
序号 | 名称 | 提供方式 | 备注
1 | 产品说明 | 电子版 | （见GB/T 25000.51）
2 | 用户文档集 | 电子版 | （见GB/T 25000.51），包括设备的软件手册
3 | 运行环境 | 实物 | 即搭载此软件组件的医用电气设备
4 | 运行环境模板.docx | 电子版 | 相应的硬件及软件的名称、型号规格、版本等信息截图提供
5 | 照片页模板.docx | 电子版 | 医用电气设备的整机外观照片、整机铭牌照片、部件铭牌照片 软件各子功能的截图（包括关于界面），按用户手册中的名称对图片进行命名（可以在检测与整改结束后再提供）
6 | 软件检测要件清单.xlsx（即本文档，填写所需的页面） | 电子版 | a)25000.51检查清单：参考备注内容进行自查； b)输入规则清单：列举所有需要用户输入的文本的规则； c)软件功能清单：列举产品说明和用户文档集中的所有功能点，粒度在每一个工具、用户行为或按钮（及完成该工具/按钮功能所必须的连贯操作）包括正常功能及异常功能
7 | 委托合同 | 电子版 | 通常情况下合同数量与医用电气设备安规的合同数量（配置数量）一致 检验依据：GB/T 25000.51-2016 检验项目：全部要求（不包括使用质量）
8 | 协议符合性声明 | 电子版 | 包括DICOM符合性声明（请参考DICOM PS3.2- Conformance）、HL7符合性声明等。
9 | 散列校验 | 电子版 | 软件包的文件名、大小（字节数）、MD5、SHA1、SHA256

## 25000.51 检查清单
（蓝色部分确认是否符合要求，红色部分填入章节号或页码，黄色部分确认是否符合要求，必要时给出软件的实现方法）
5 | RUSP的要求 | 对应的陈述所在的章节/位置 | 备注
5.1 | 产品说明要求
5.1.1 | 可用性
产品说明对于该产品的潜在需方和用户应是可用的
5.1.2 | 内容
5.1.2.1 | 产品说明中宜阐明所运行软件的质量特征
5.1.2.2 | 产品说明应包含潜在需方所需的信息，以便评价该软件对其需要的适用性
5.1.2.3 | 产品说明应避免内部的不一致
5.1.2.4 | 产品说明中包括的特性陈述应是可测试的或可验证的
5.1.3 | 标识和标示
5.1.3.1 | 产品说明应显示唯一的标识 |  | 产品说明书名称，编号，对应产品名称
5.1.3.2 | RUSP应以其产品标识指称 |  | 应有产品标识
5.1.3.3 | 产品说明应包含供方和（当适用时）供货商、电子商务供货商或零售商的名称和邮政或网络地址
5.1.3.4 | 产品说明应标识该软件能完成的预期的工作任务和服务
5.1.3.5 | 当供方想要声称符合有影响到该RUSP的法律或行政机构规定的文件时，则产品说明应标识出这些需求文档 |  | 如果有，这些文档也会属于需要检测的内容。
5.1.3.6 | 产品说明应陈述是否对运行RUSP提供支持 |  | “运行”指的是如何使用该软件
5.1.3.7 | 产品说明应陈述是否提供维护。如果提供维护，则产品说明应陈述所提供的维护服务。 |  | “维护”指的是包括安装、卸载、备份、恢复、升级、配置等操作。
5.1.4 | 映射
产品说明中所提及的全部功能，宜按照软件产品质量特性的说明进行归类（5.1.5 ～ 5.1.12）
5.1.5 | 产品质量——功能性
5.1.5.1 | 适用时，产品说明应根据GB/T 25000.10-2016包含有关功能性的陈述，要考虑功能完备性、功能正确性、功能适合性已经功能性的依从性，并以书面形式展示可验证的依从性证据。
5.1.5.2 | 产品说明应提供该产品中最终用户可调用的功能的概述
5.1.5.3 | 产品说明应描述用户可能遭遇关键缺陷的所有功能
5.1.5.4 | 产品说明应给出用户可能碰到的所有已知的限制. |  | 与技术要求2.1.6保持一致
5.1.5.5 | 当有软件组件的选项和版本时，应无歧义地予以指明。 |  | 如果没有，也应当指明没有
5.1.5.6 | 当提供对软件的未授权访问（不管是无意的还是故意的）的预防措施时，则产品说明应包含这种信息
5.1.6 | 产品质量——性能效率
5.1.6.1 | 适用时，产品说应根据GB/T 25000.10-2016包含有关性能效率的陈述，要考虑时间特性、资源利用性、容量以及性能效率的依从性，并以书面形式展示可验证的依从性证据。 |  | 与技术要求2.1.13保持一致
5.1.6.2 | 所有已知的影响性能效率的条件都应说明。 |  | 对于技术2.1.13中每一项，如果影响因素是不同的，要分别标明
5.1.6.3 | 产品说明中应描述系统的容量，尤其是与计算机系统相关的容量 |  | 应当包括技术要求2.1.2的内容
5.1.7 | 产品质量——兼容性
5.1.7.1 | 适用时，产品说明应根据GB/T 25000.10-2016包含有关兼容性的陈述，要考虑共存性、互操作性、以及兼容性的依从性，并以书面形式展示可验证的依从性证据。
5.1.7.2 | 产品说明应以适当的引用文档指明RUSP在何处依赖于特定软件和（或）硬件。
5.1.7.3 | 产品说明应标识用户调用的接口和相关的被调用软件 |  | 包括http、dicom、打印等
5.1.8 | 产品质量——易用性
5.1.8.1 | 适用时，产品说应根据GB/T 25000.10-2016包含有关易用性的陈述，要考虑可辨识性、易学性、易操作性、用户差错防御性、用户界面舒适性、易访问性以及易用性的依从性，并以书面形式展示可验证的依从性证据。
5.1.8.2 | 产品说明应指明用户接口的类型 |  | 包括图形/命令行、界面中的元素（如按钮、菜单）、用户交互的方法（如键盘、鼠标、显示器、手柄）
5.1.8.3 | 产品说明应指明使用和操作该软件所要求的专门知识
5.1.8.4 | 如适用，产品说明应描述防止用户误操作的功能
5.1.8.5 | 当预防版权侵犯的技术保护妨碍易用性时，则应陈述这种保护 |  | license的过期、容量限制、弹窗提示等机制
5.1.8.6 | 产品说明应包括可访问性的规定标示，特别是对有残疾的用户和存在语言差异的用户。
5.1.9 | 产品质量——可靠性
5.1.9.1 | 适用时，产品说应根据GB/T 25000.10-2016包含有关可靠性的陈述，要考虑成熟性、可用性、容错性、易恢复性以及可靠性的依从性，并以书面形式展示可验证的依从性证据。
5.1.9.2 | 产品说明应就软件在遇到由用户接口出错、应用程序自身的逻辑出错、系统或网络资源可用性引发差错的情况下的继续运行（即可用）能力作出说明
5.1.9.3 | 产品说明应包括关于数据保存和恢复规程的信息 |  | 写明谁负责
5.1.10 | 产品质量——信息安全性
适用时，产品说明应根据GB/T 25000.10-2016包含有关信息安全性的陈述，要考虑保密性、完整性、抗抵赖性、可核查性、真实性以及信息安全性的依从性，并以书面形式展示可验证的依从性证据。
5.1.11 | 产品质量一一维护性
5.1.11.1 | 适用时，产品说明应根据GB/T 25000.10-2016包含有关维护性的陈述，要考虑模块化、可重用性、易分析性、易修改性、易测试性以及维护性的依从性，并以书面形式展示可验证的依从性证据。
5.1.11.2 | 产品说明应包括用户所需的维护信息
5.1.11.3 | 当该软件能够由用户作修改时，则应标识用于修改的工具或规程及其使用条件 |  | 如不能，也应当指明不能
5.1.12 | 产品质量——可移植性
5.1.12.1 | 适用时，产品说明应根据GB/T 25000.10-2016包含有关可移植性的陈述，要考虑适应性、易安装性、易替换性以及可移植性的依从性，并以书面形式展示可验证的依从性证据。
5.1.12.2 | 产品说明应指明将该软件投入使用的不同配置所支持的配置（硬件，软件） |  | 每一种配置都需要检测
5.1.12.3 | 产品说明应提供安装规程信息 |  | 或指明不允许用户安装，由厂家进行安装
5.2 | 用户文档集要求
5.2.1 | 可用性
用户文档集对于该产品的用户应是可用的
5.2.2 | 内容
用户文档集包括的功能应是可测试的或可验证的
5.2.3 | 标识和标示
5.2.3.1 | 用户文档集应显示唯一的标识 |  | 产品说明书名称，编号，对应产品名称
5.2.3.2 | RUSP 应以其产品标识指称 |  | 应有产品标识
5.2.3.3 | 用户文档集应包含供方的名称和邮政或网络地址
5.2.3.4 | 用户文档集应标识该软件能完成的预期工作任务和服务
5.2.4 | 完备性
5.2.4.1 | 用户文档集应包含使用该软件必需的信息
5.2.4.2 | 用户文档集应说明在产品说明中陈述的所有功能以及最终用户能调用的所有功能
5.2.4.3 | 用户文档集应列出已处理处置、会引起应用系统失效或终止的差错和缺陷，特别是列出那些最终导致数据丢失的应用系统终止的情况
5.2.4.4 | 用户文档集应给出必要数据的备份和恢复指南 |  | 或指明不允许用户备份和恢复，由厂家进行备份和恢复。
5.2.4.5 | 对于所有关键的软件功能（即失效后会对安全产生影响或会造成重大财产损失或社会损失的软件），用户文档集应提供完备的指导信息和参考信息
5.2.4.6 | 用户文档集应陈述安装所要求的最小磁盘空间 |  | 客户端、服务端分开写
5.2.4.7 | 对用户要执行的应用管理职能，用户文档集应包括所有必要的信息。
5.2.4.8 | 如果用户文档集分若干部分提供，在该集合中至少有一处应标识出所有的部分 |  | 应指出其他部分的名称和唯一编号
5.2.5 | 正确性
5.2.5.1 | 用户文档集中的所有信息对重要的目标用户应是恰当的
5.2.5.2 | 用户文档集不应有歧义的信息
5.2.6 | 一致性
用户文档集中的个文档不应自相矛盾、互相矛盾以及与产品说明矛盾
5.2.7 | 易理解性
5.2.7.1 | 用户文档集应采用该软件特定读者可理解的术语和问题，使其容易被RUSP主要针对的最终用户群理解
5.2.7.2 | 应通过经编排的文档清单为理解用户文档集提供便利
5.2.8 | 产品质量——功能性
用户文档集中应陈述产品说明中所列的所有限制
5.2.9 | 产品质量——兼容性
5.2.9.1 | 用户文档集中应提供必要的信息以标识使用该软件的兼容性要求
5.2.9.2 | 用户文档集应以适当的引用文档指明RUSP 在何处依赖于特定软件和（或）硬件。
5.2.9.3 | 当用户文档集引证已知的、用户可调用的与其他软件的接口时，则应标识出这些接口或软件
5.2.10 | 产品质量——易用性/易学性
用户文档集应为用户学会如何使用该软件提供必要的信息。
5.2.11 | 产品质量——易用性/易操作性
5.2.11.1 | 如果用户文档集不以印刷的形式提供，则文档集应指明是否可以被打印，如果可以打印，那么指出如何获得打印件。
5.2.11.2 | 卡片和快速参考指南以外的用户文档集，应给出目次（或主题词列表）和索引。
5.2.11.3 | 用户文档集应对所用到的术语和缩略语加以定义，以使用户可以理解文档中的用词。
5.2.12 | 产品质量——可靠性
| 用户文档集描述可靠性的特征及其操作 |  | 与技术要求2.1.11保持一致
5.2.13 | 产品质量——信息安全性
| 用户文档集应对用户管理的每一项数据所对应的软件信息安全级别给出必要的信息 |  | 应当对每一项数据进行分级
5.2.14 | 产品质量——维护性
用户文档集应陈述是否提供维护。如果提供维护，则用户文档应陈述和软件发布计划相应的维护服务。
5.3.3 | 产品质量——兼容性
5.3.3.3 | 如果软件需要提前配置环境和参数，以执行已定义的兼容性，应在用户文档集中明确说明
5.3.3.4 | 在用户文档集中应明确指明兼容性、功能、数据或流的类型。
5.3 | 软件质量要求
5.3.1 | 产品质量­——功能性
5.3.1.1 | 安装之后，软件的功能是否能执行应是可以识别的
5.3.1.2 | 在给定的限制范围内，使用相应的环境设施、器材和数据，用户文档集中所陈述的所有功能应是可执行的
5.3.1.3 | 软件应符合产品说明所引用的任何需求文档中的全部要求。
5.3.1.4 | 软件不应自相矛盾，并且不与产品说明和用户文档集矛盾。
5.3.1.5 | 由遵循用户文档集的最终用户对软件运行进行的控制与软件的行为应是一致的
5.3.2 | 产品质量——性能效率
软件应符合产品说明中有关性能效率的陈述。
5.3.3 | 产品质量——兼容性
5.3.3.1 | 如果用户可以进行安装操作，则软件应提供一种方式来控制已安装组件的兼容性。
5.3.3.2 | 软件应按照用户文档集和产品说明中所定义的兼容性特征来执行。
5.3.3.3 | 如果软件需要提前配置环境和参数，以执行已定义的兼容性，应在用户文档集中明确说明
5.3.3.4 | 在用户文档集中应明确指明兼容性、功能、数据或流的类型。
5.3.3.5 | 软件应能识别出哪个组件负责兼容性。
5.3.3.6 | 如果用户可以进行安装操作，且软件在安装时对组件有共存性的约束条件，则在安装前应予以明示。
5.3.4 | 产品质量——易用性
5.3.4.1 | 用户在看到产品说明或者第一次使用软件后，应能确认产品或系统是否符合其需要。
5.3.4.2 | 有关软件执行的各种问题、消息和结果都应是易理解的。
5.3.4.3 | 每个软件出错消息应指明如何改正差错或向谁报告差错。
5.3.4.4 | 出自软件的消息应设计成使最终用户易于理解的形式。
5.3.4.5 | 屏幕输入格式、报表和其他输出对用户来说应是清晰且易理解的。
5.3.4.6 | 对具有严重后果的功能执行应是可撤销的，或者软件应给出这种后果的明显警告，并且在这种命令执行前要求确认。
5.3.4.7 | 借助用户接口、帮助功能或用户文档集提供的手段，最终用户应能够学习如何使用某一功能。
5.3.4.8 | 当执行某一功能时，若响应时间超出通常预期限度，应告知最终用户。 |  | 这个超时功能应当是能够模拟的
5.3.4.9 | 每一元素（数据媒体、文件等）均应带有产品标识，如果有两种以上的元素，则应附上标识号或标识文字。
5.3.4.10 | 用户界面应能使用户感觉愉悦和满意。
5.3.5 | 产品质量——可靠性
5.3.5.1 | 软件应按照用户文档集中定义的可靠性特征来执行。
5.3.5.2 | 与差错处置相关的功能应与产品说明和用户文档集中的陈述一致。
5.3.5.3 | 在用户文档集陈述的限制范围内使用时，软件不应丢失数据。
5.3.5.4 | 软件应识别违反句法条件的输入，并且不应作为许可的输入加以处理。
5.3.5.5 | 软件应具有从致命性错误中恢复的能力，并对用户是明显易懂的。
5.3.6 | 产品质量——信息安全性
5.3.6.1 | 软件应按照用户文档集中定义的信息安全性特征来运行。
5.3.6.2 | 软件应能防止对程序和数据的未授权访问（不管是无意的还是故意的）。
5.3.6.3 | 软件应能识别出对结构数据库或文件完整性产生损害的事件，且能阻止该事件，并通报给授权用户。 |  | 例如数据库或配置文件中的值本应通过软件进行修改，但绕过软件直接使用工具或命令进行修改时（无论对方是怎样得到权限的）
5.3.6.4 | 软件应能按照信息安全要求，对访问权限进行管理。
5.3.6.5 | 软件应能对保密数据进行保护，只允许授权用户访问
5.3.7 | 产品质量——维护性
5.3.7.1 | 软件应按照用户文档集中定义的维护性特征来执行。
5.3.7.2 | 软件应能识别出每一个基本组件的发布号、相关的质量特性、参数和数据模型。
5.3.7.3 | 软件应能在任何时候都识别出每一个基本组件的发布号，包括安装的版本，以及对软件特征产生的影响。
5.3.8 | 产品质量——可移植性
5.3.8.1 | 如果用户能够实施安装，遵循安装文档中的信息应能成功地安装软件。
5.3.8.2 | 对于软件应用程序的成功安装和正确运行，应就产品说明中列出的所有支持平台和系统加以证实。
5.3.8.3 | 软件应向用户提供移去或卸载所有已安装的组件的方法。 |  | 无论如何都应当提供，包括服务端和客户端的所有组件（以Saas形式交付的软件不需要提供服务端卸载）

## 日志清单
事件类型 | 记录格式 | 访问权限 | 日志类型
登录 | 时间戳-用户名-IP地址 | 管理员用户组 | 信息安全性
http请求 | 请求类型-状态-时间戳 | 开发人员 | 维护性

## 消息清单
消息名称 | 消息类型 | 触发条件 | 触发形式
密码错误 | 每种类型给出至少1例，交互形式不同、标题不同、图标不同等均可作为分类的依据 | 用户输入密码与用户名不符且用户名存在并点击登录 | 弹窗，总在最前
保存成功 | 每种类型给出至少1例，交互形式不同、标题不同、图标不同等均可作为分类的依据 | 成功保存表单 | 右下角浮出，5秒后自动消失

## 输入规则清单
输入项 | 界面 | 规则
用户名 | 用户注册、用户登录、查找用户 | 最多10位，仅字母或数字
性别 | 用户注册 | 下拉框选择：男、女
生日 | 用户注册 | 日历控件选择，不可手工输入

## 软件功能
| 功能名称 | 前置条件 | 执行步骤及预期结果
示例 | 新建患者 | 使用医师账户或主任医师账户登录系统 | 1.点击新建患者 2.输入患者姓名、性别、医保卡号、年龄、主诉、病史（符合输入规则） 3.点击确定 4.可成功新建患者
示例 | 新建患者 | 使用医师账户或主任医师账户登录系统 | 1.点击新建患者 2.输入患者姓名、性别、医保卡号、年龄、主诉、病史（不符合输入规则） 3.点击确定 4.无法新建，且相应不符合规则的项目变红
示例 | 新建患者 | 使用医师账户或主任医师账户登录系统 | 1.点击新建患者 2.输入患者姓名、性别、医保卡号、年龄、主诉、病史中任意5项 3.点击确定 4.无法新建，且相应未输入的项目变红
示例 | 新建患者 | 使用医师账户或主任医师账户登录系统 | 1.点击新建患者 2.输入患者姓名、性别、医保卡号、年龄、主诉、病史（其中医保卡号与已有的重复） 3.点击确定 4.无法新建，提示医保卡号已存在