## 网络安全检测要件清单
注意：请访问我院网站http://www.lmti.cn/获取本文档的最新版本
PART-D：独立软件网络安全能力与漏洞扫描检测
序号 | 名称 | 提供方式 | 备注
1 | 安装光盘或U盘 | 实物 | 在线交付的产品，提供交付地址及必要的授权信息
2 | 网络安全研究资料 | 纸质盖章及电子版 | 可以是研究资料的一部分，应当包括需要检测的22项网络安全能力、漏洞扫描等要求的内容。
3 | 用户手册 | 电子版 | 正文中应当有如下a)或b)陈述： a)软件的信息安全性特征如下： （列出22项网络安全能力要求和漏洞扫描要求，例如： 网络安全漏洞要求 CVSS评分9.0～10.0（严重）的剩余漏洞数不应高于xx CVSS评分7.0～8.9（高危）的剩余漏洞数不应高于xx CVSS评分4.0～6.9（中危）的剩余漏洞数不应高于xx CVSS评分0.1～3.9（低危）的剩余漏洞数不应高于xx 漏洞扫描工具：xxxxx） b)软件的信息安全性特征见xxx文档（文档编号xxx）
4 | 运行环境 | 实物 | a)运行环境可由我院提供或企业自行提供 b)运行环境应与技术要求中规定的测试环境完全一致（包括必备软硬件） c)当运行环境由企业自行提供时，按照检验样品进行管理，送样检测需提前寄送 d)如需我院提供运行环境，请在合同中备注。
5 | 产品标签 | 电子版 | 符合6号令
6 | 运行环境模板.docx | 电子版 | 相应的硬件及软件的名称、型号规格、版本等信息截图提供（我院提供的运行环境可在检测中录入）
7 | 照片页模板.docx | 电子版 | 至少包括关于界面、网络安全功能界面、其他主要功能界面。
8 | 网络安全检测要件清单.xlsx（即本文档） | 电子版 | ——网络安全功能清单：列举网络安全研究资料的要求部分中所有功能点，粒度在每一个工具、用户行为或按钮（及完成该工具/按钮功能所必须的连贯操作）包括正常功能及异常功能
9 | 委托合同 | 电子版 | 检验依据：GB/T 25000.51-2016 检验项目：5.3.6.1 备注：本合同为网络安全能力测试与漏洞扫描测试委托合同 当软件具有多个运行环境或多个版本时，应当各自提供一份合同，并在备注中注明。例如：“本合同为Windows Server 2012服务器操作系统、iOS 12客户端操作系统的配置” 纸质按业务办要求提供，额外附加一份word版
10 | 协议符合性声明 | 电子版 | 包括DICOM符合性声明（请参考DICOM PS3.2- Conformance）、HL7符合性声明等。
PART-E：软件组件（医用电气设备内部软件）网络安全能力与漏洞扫描检测
序号 | 名称 | 提供方式 | 备注
1 | 网络安全研究资料 | 纸质盖章及电子版 | 可以是研究资料的一部分，应当包括需要检测的22项网络安全能力、漏洞扫描等要求的内容。 例如：
2 | 用户手册 | 电子版 | 包括设备的软件手册
3 | 运行环境 | 实物 | 与安规、EMC的样品相同
4 | 运行环境模板.docx | 电子版 | 相应的硬件及软件的名称、型号规格、版本等信息截图提供
5 | 照片页模板.docx | 电子版 | 医用电气设备的整机外观照片、整机铭牌照片、部件铭牌照片 软件截图至少包括关于界面、网络安全功能界面、其他主要功能界面。
6 | 网络安全检测要件清单.xlsx（即本文档） | 电子版 | ——网络安全功能清单：列举网络安全研究资料的要求部分中所有功能点，粒度在每一个工具、用户行为或按钮（及完成该工具/按钮功能所必须的连贯操作）包括正常功能及异常功能
7 | 委托合同 | 电子版 | 通常情况下合同数量与医用电气设备安规的合同数量（配置数量）一致 其余要求同PART-D
8 | 协议符合性声明 | 电子版 | 同PART-D
9 | 散列校验 | 电子版 | 软件包的文件名、大小（字节数）、MD5、SHA1、SHA256

## 网络安全功能
| 功能名称 | 前置条件 | 执行步骤及预期结果 | 索引
示例 | 新建普通用户 | 使用管理员账户登录系统 | 1.点击新建用户 2.输入用户姓名、性别、账号、密码，选择用户权限为普通用户 3.二次输入管理员密码，点击确定 4.可成功新建普通用户 | 《自研软件网络安全研究报告》3.4.1
示例 | 新建管理员用户 | 使用超级管理员账户登录系统 | 1.点击新建用户 2.输入用户姓名、性别、账号、密码，选择用户权限为管理员用户 3.二次输入超级管理员密码，点击确定 4.可成功新建管理员用户 | 《自研软件网络安全研究报告》3.4.1